ZAŁĄCZNIK NR 2

Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

- Cenę oferty należy wyliczyć w sposób podany w poniższej tabeli

| lp. | Nr katalogowy oferowanego wyrobu | Nazwa oferowanego wyrobu (nazwa producenta) | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Ilość opakowań na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto w zł | Cena jednostkowa opakowania brutto w zł | Stawka VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | …. |  |  |  |  | Kolumna 6 x 8 |  | Kolumna 6 x 5 | Kolumna 9 x 8 |
| 2 | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ilość opakowań należy podać z przeliczeniem do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku gdy w wyniku przeliczenia wymaganych przez zamawiającego ilości przedmiotu zamówienia na oferowane wielkości opakowań, suma ilości opakowań nie jest liczbą całkowitą, oferent zobowiązany jest od zaokrąglenia oferowanych ilości opakowań do drugiego miejsca po przecinku

- Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania pełnych zaoferowanych opakowań, z zastrzeżeniem, że Dostawca może wyrazić zgodę na sprzedaż niepełnych opakowań.

Wykaz badań immunochemicznych na okres 12 miesięcy (bez kontroli i kalibracji)

| L.p. | Nazwa badania | Ilość oznaczeń w ciągu roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | TSH (CLIA) | 4000 |
| 2. | FT4 (CLIA) | 1100 |
| 3. | FT3 (CLIA) | 8200 |
| 4. | Anti-TPO (CLIA) | 240 |
| 5. | PRL (CLIA) | 80 |
| 6. | Estradiol (CLIA) | 60 |
| 7. | Ferritin (CLIA) | 80 |
| 8. | Total PSA (CLIA) | 900 |
| 9. | CA 125 (CLIA) | 40 |
| 10. | 25-OH Vitamin D (CLIA) | 820 |
| 11. | Toxo IgG (CLIA) | 80 |
| 12. | Toxo IgM (CLIA) | 110 |
| 13. | Anti-CCP (CLIA) | 60 |
| 14. | Insulin | 160 |
| 15. | Vitamin B12 | 240 |

ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA PARAMETRÓW IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z KONTROLAMI, KALIBRATORAMI I MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI - NA OKRES 12 miesięcy

| L.p. | Nr katalogowy oferowanego wyrobu | Nazwa oferowanego wyrobu (nazwa producenta) | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Ilość opakowań na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto w zł | Cena jednostkowa opakowania brutto w zł | Stawka VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DZIERŻAWA ANALIZATORA DO OZNACZANIA PARAMETRÓW IMMUNOCHEMICZNYCH NA OKRES 12 miesięcy

| L.p. | Przedmiot (charakterystyka) | Cena jednostkowa netto w zł (czynsz za przedmiot dzierżawy za okres 1-go miesiąca) *) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w zł (czynsz za przedmiot dzierżawy za okres 1-go miesiąca) *) | Cena netto w zł za czynsz za przedmiot dzierżawy za okres 12 miesięcy *) | Cena brutto w zł za czynsz za przedmiot dzierżawy za okres 12 miesięcy *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz dzierżawny za analizator do oznaczania parametrów immunochemicznych 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

- Cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

| Łączna kwota (do wpisania w formularzu ofertowym) | NETTO | BRUTTO |
| --- | --- | --- |

ZESTAWIENIE WARUNKÓW/ PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW / WARUNKÓW |  | - WARUNEK GRANICZNY - TAK / NIE (opisać) WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator –(rok produkcji nie wcześniej niż 2021) | Podać rok produkcji analizatora |  |  |
|  | Analizator główny pracujący w systemie ciągłym 24/7 |  |  |  |
|  | Maksymalna wydajność minimalna analizatora - nie mniej niż 100 testów na godzinę |  |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu w zakresie 2 do 12 st C |  |  |  |
|  | Możliwość dodawania odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych w trakcie pracy systemu bez przerywania oznaczeń, zatrzymywania lub pauzowania analizatora. |  |  |  |
|  | Czujnik skrzepów i spienienia próbki |  |  |  |
|  | System wyposażony w: - zestaw komputerowy z dotykowym ekranem, z koniecznymi akcesoriami oraz drukarką sieciową, obsługujący analizator główny, - zestaw komputerowy do stanowiska sieciowego z koniecznymi akcesoriami, - UPS do analizatora głównego, podtrzymujący pracę analizatora przez co najmniej 15 min, |  |  |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy, pracujący w systemie (swobodny dostęp dla próbek ze stanowiskiem komputerowym (komputer z monitorem, czytnik kodów kreskowych, klawiatura USB, listwa zasilająca, UPS, drukarka) |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego załadowania min. 40 probówek do podajnika. |  |  |  |
|  | Pojemność karuzeli odczynnikowej min. 40 pozycji w analizatorze głównym i 20 w analizatorze backup. |  |  |  |
|  | Objętość martwa próbki nie większa niż 50 ul |  |  |  |
|  | Analizatory z systemem sprawdzającym jakość próbki (mała ilość materiału/skrzep/pęcherzyki) przed dozowaniem odczynnika - co eliminuje ryzyko strat odczynnikowych (wstrzymanie pobierania odczynnika wraz z komunikatem). |  |  |  |
|  | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników z możliwością dostawiania/wymiany odczynników w trakcie rutynowej pracy analizatora bez konieczności przechodzenia w opcję: „pauza/stop/stand by” itp. |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego podawania czasu zakończenia określonego oznaczenia. |  |  |  |
|  | Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek badanych po przekroczeniu liniowości testu. |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonywania badań z próbek pierwotnych i wtórnych |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych pacjenta, wyników, z wyszukiwaniem i przeglądaniem danych. Z możliwością archiwizacji zawartości bazy danych na nośniku elektronicznym. |  |  |  |
|  | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego w przychodni - na koszt wykonawcy. |  |  |  |
|  | Podłączenie analizatora do zdalnego systemu serwisowego poprzez łącze internetowe przez całą dobę na koszt Wykonawcy (możliwość przesyłania internetowo aplikacji odczynnikowych), ale także możliwość bezpośredniego kontaktu z serwisem technicznym analizatora. |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji sprzętu – 12 miesięcy. |  |  |  |
|  | Bezpłatny serwis sprzętu oraz części zamienne przez cały okres dzierżawy sprzętu – 12 miesięcy. |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego. |  |  |  |
|  | Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz kontrole immunochemiczne niewymagające rekonstytucji |  |  |  |
|  | Możliwość wstawiania do analizatora odczynników bezpośrednio po ich wyjęciu z lodówki zewnętrznej, bez konieczności wstępnego ogrzewania ich lub doprowadzania do temp. pokojowej przed wstawieniem do analizatora |  |  |  |
|  | Przebieg i odczyt reakcji w kuwecie jednorazowej |  |  |  |
|  | Serwis zdalny – dostęp poprzez łącze internetowe, automatyczne wysyłanie błędów przez analizator do inżynierów serwisu na urządzenie mobilne. Przewidywalne monitorowanie analizatorów pod kątem możliwych do wystąpienia problemów. Dostarczenie certyfikatów bezpieczeństwa danych i potwierdzenie usługi poprzez materiał marketingowy. |  |  |  |

| SERWIS (WYPEŁNIA OFERENT): |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| e-mail: |  |
| Godz. urzędowania serwisu: |  |

UWAGA:

- Wykonawca winien wypełnić tabelę, dotyczącą spełnienia parametrów granicznych – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wartości podane w tabeli PARAMETRY/WARUNKI GRANICZNE należy traktować jako niezbędne minimum – pod rygorem odrzucenia oferty. Niespełnienie parametrów / warunków granicznych w którejkolwiek pozycji tabeli, skutkuje - odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.